Płock dnia 25.10.2007r.

TZPiZI.3813-08/D/07

# Wykonawcy

# O D P O W I E D Ź

# na zapytanie w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25.10.2007r. do Zamawiającego wpłynęła prośba
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

„dostawę dwóch  ambulansów ratunkowych typu C z wyposażeniem wyprodukowanych w 2007r.”.

Treść wspomnianych zapytań jest następująca:

Pytanie 1.

Wszystkie fotele w pomieszczeniu dla pacjenta powinny posiadać pozytywnie przeprowadzone testy przeciążeniowe w klasie M1 (oznaczenie klasy samochodów osobowych a takim właśnie samochodem zgodnie ze świadectwem homologacji pojazdu skompletowanego jest ambulans ratunkowy). Czy wykonawca proponuje w ambulansie takie właśnie fotele Zamawiający ma możliwość zweryfikowania tylko na etapie oferty. Aby wyeliminować ryzyko zaproponowania przez wykonawcę foteli niezgodnych z obowiązującymi przepisami Zamawiający ma prawo i powinien żądać podania przez wykonawcę marki 
i modelu proponowanych foteli oraz załączenia do oferty wyników badań przeciążeniowych zgodnie z REG EKG nr 14 i nr 17. Prosimy o wprowadzenie takiego zapisu do SIWZ co w sposób oczywisty zagwarantuje Zamawiającemu dostawę bezpiecznego ambulansu spełniającego wymagania określone w normie PN EN 1789:2007.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuszcza ambulans wyposażone w chociażby jeden fotel w klasie innej niż M1 i w jaki inny sposób niż na etapie oferty będzie przeprowadzana ocena zgodności proponowanych foteli 
w pomieszczeniu dla pacjenta potwierdzająca ich zgodność z wymogami prawa?

Pytanie 3.

Zgodnie z wymogami normy PN EN 1789 dotyczącymi miejsca pracy kierowcy) kabina kierowcy powinna być wyposażona w pojedynczy fotel  pasażera. Z zapisów SIWZ jasno wynika, że kabina powinna być trzyosobowa. Prosimy o wyjaśnienie, czy oferowany ambulans powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami posiadać w kabinie kierowcy pojedynczy fotel pasażera?

Pytanie 4.

Osoba siedząca na fotelu zamontowanym tyłem do kierunku jazdy jest bardzo często narażona na przeciążenia e w skrajnych przypadkach na poważne urazy kręgosłupa na odcinku szyjnym aby temu zapobiec fotel ten powinien posiadać regulowany w płaszczyźnie pionowej zagłówek. Czy pod pojęciem zagłówek Zamawiający określił możliwość jego regulacji w płaszczyźnie pionowej?

Pytanie 5.

Zgodnie z normą PN EN 1789:2007 laweta noszy głównych powinna posiadać pozytywnie przeprowadzone testy przeciążeniowe rzędu 10g, czy takowe posiada Zamawiający jest w stanie zweryfikować tylko na etapie ofert poprzez załączone przez wykonawcę odpowiednie dokumenty wystawione przez uprawnioną do tego jednostkę notyfikowaną Czy biorąc pod uwagę powyższe laweta noszy głównych powinna posiadać pozytywne Cash testy na 10g i czy na potwierdzenie tego faktu należy do oferty załączyć wyniki badań przeprowadzonych przez uprawnioną do tego instytucję?

Pytanie 6.

Czy na wyposażenie zabudowy medycznej, które jest w świetle ustawy wyrobem medycznym należy do oferty załączyć odpowiednie deklaracje zgodności CE (elementy instalacji tlenowej i próżniowej)?

Pytanie 7.
Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści zestaw transportowy zgodny z normą PN EN 1789:2007 i PN EN 1865 o masie 57kg za to o ładowności wynoszącej aż 250kg?

Pytanie 8.

Nowe modele pojazdów bazowych pozostając cały czas pojazdami z DMC do 3,5t poprzez zwiększenie swych gabarytów zmniejszyły oferowana pod zabudowę medyczną ładowność. Zmniejszenie tej ładowności pociąga za sobą nieco inną niż opisana w SIWZ konfigurację zabudowy medycznej, Zgodnie z normą PN EN 1789 i homologacją całkowita masa zabudowy i osób powinna gwarantować rezerwę na niezbędny sprzęt medyczny określony W PN EN 1789. Z tego względu ilość miejsc w pomieszczeniu dla pacjenta nie powinna być większa niż 2 siedzące i jedna leżąca na noszach. Biorąc powyższe pod uwagę czy dopuszczą Państwo ambulans z możliwością przewozu 4 osób (z kierowcą) i 1 osoby na noszach?

Pytanie 9.

Czy aby spełnić wymagania dotyczące zawieszenia kół pojazdu wymagają Państwo aby ambulans posiadał drążki stabilizacyjne Obu osi? Pragniemy nadmienić iż ambulans przez cały okres eksploatacji poddawany zostaje tzw. obciążeniu statycznemu zwłaszcza tylnej osi. Aby zapewnić optymalna stabilizację pojazdu 
w zakrętach tylna oś wymaga zastosowania drążka stabilizacyjnego tylnej osi.

Pytanie 10.

Czy zamykana na klucz szafka na lekarstwa musi posiadać formę wysuwanej wzdłuż osi pojazdu szafy tzw. apteki wyposażonej w pojemniki z tworzywa sztucznego pozwalające posegregować lekarstwa 
w odpowiedni sposób?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1	Zgodnie z §10 ust.2 pkt. 6 SIWZ zapisano wymóg załączenia do oferty świadectwa homologacji na skompletowany pojazd co zdaniem Zamawiającego w sposób jednoznaczny obliguje Wykonawcę do zastosowania odpowiedniego typu foteli oraz innych materiałów i komponentów wchodzących 
w skład zabudowy medycznej.

Ad. 2 Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie ambulansu wyposażonego w fotel w klasie innej niż M1
co jest niezgodne z warunkami homologacji ambulansu. Jednocześnie Zamawiający nie przewiduje innej oceny zgodności proponowanych przez Wykonawcę foteli, gdyż muszą one spełniać wszystkie wymogi postawione w trakcie procesu homologacji ambulansu.

Ad. 3 Zdaniem Zamawiającego z zapisów SIWZ nie wynika, że kabina kierowcy powinna być trzyosobowa.  Natomiast (patrz Dział VII Przedział medyczny – opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do SIWZ)  przedział medyczny powinien być oddzielony od przedziału kierowcy ścianą wzmocnioną, izolowaną, z drzwiami przesuwnymi, umożliwiającymi swobodne przejście pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przejście eliminuje domniemanie zamontowania w kabinie kierowcy fotela dwuosobowego.

Ad. 4 Nie.

Ad. 5 Laweta noszy głównych powinna posiadać pozytywnie przeprowadzone Cash-testy na przeciążenie 10g. Zamawiający na etapie składania ofert nie wymaga potwierdzenia w formie wyników badań przeprowadzonych przez uprawnioną instytucję.

Ad. 6 Zamawiający dokładnie określił jakiego rodzaju dokumenty należy przedłożyć do oferty w §10 SIWZ.

Ad. 7 Tak.

Ad. 8 Nie.

Ad. 9 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza proponowane rozwianie.

Ad. 10 Nie.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ i umieszczone na stronie internetowej www.bip.wspritsplock.pl

Zamawiający