Załącznik nr 3 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na wyposażenie dwóch ambulansów sanitarnych na potrzeby ratownictwa medycznego – część 1 zamówienia.

Sprzęt medyczny:

- nosze główne z transporterem szt 2.

- nosze podbierakowe szt. 2

- deska ortopedyczna z pasami i unieruchomieniem głowy  szt. 2

- krzesełko transportowe szt. 2

- respirator transportowy szt. 1

| Lp. | Wymagane warunki (parametry) dla sprzętu medycznego | Warunek parametr Graniczny i parametry oceniane | Oferowane przez Wykonawcę parametry dla oferowanego sprzwtu medycznego podać, opisać, TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | NOSZE GŁÓWNE podać markę i model, załączyć folder | TAK |  |
|  | przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych; | TAK |  |
|  | nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha; | TAK |  |
|  | z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 90 stopni; | TAK |  |
|  | rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak; | TAK |  |
|  | z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy; | TAK |  |
|  | nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą; | TAK |  |
|  | ze składanymi poręczami bocznymi, z chowanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy, z dodatkową parą chowanych rączek transportowych umieszczonych z boku noszy służących do transportu pacjentów bariatrycznych; | TAK |  |
|  | z możliwością montażu składanego statywu do kroplówki z mocowaniem min. dwóch toreb/butelek z płynami infuzyjnymi | TAK |  |
|  | z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy; | TAK |  |
|  | nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego niekorodującego materiału ( podać rodzaj materiału z którego wykonane są nosze) | TAK |  |
|  | wyposażone w cienki nie sprężynujący materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu , przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych; materac wyposażony w odpinany podgłówek | TAK |  |
|  | wyposażone w prześcieradło jednorazowe do noszy z wycięciami na pasy | TAK |  |
|  | obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg) | TAK |  |
|  | waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogami aktualnej normy PN EN 1865-1 (podać wagę noszy w kg); | TAK |  |
|  | TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH podać markę i model, załączyć folder | TAK |  |
|  | z systemem składanego podwozia umożliwiającym łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu; | TAK |  |
|  | z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami; | TAK |  |
|  | regulacja wysokości w min sześciu poziomach; | TAK |  |
|  | z blokadą zabezpieczająca przed samoczynnym opadnięciem noszy w dół w sytuacji przypadkowego zwolnienia mechanizmu składającego podwozie | TAK |  |
|  | możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera) na min 3 poziomach pochylenia; | TAK |  |
|  | wszystkie kółka jezdne o średnicy powyżej 150mm, skrętne w zakresie 360 stopni, umożliwiające prowadzenie noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost; kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach i na otwartych przestrzeniach. Podać średnicę kółek w mm; | TAK |  |
|  | min. dwa kółka wyposażone w hamulce , transporter wyposażony w system rozpraszający elektryczne ładunki statyczne zapewniający uziemienie zestawu transportowego , załączyć potwierdzenie producenta potwierdzające spełnienie oferowanego parametru | TAK |  |
|  | system mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami aktualnej normy PN EN 1789 ; | TAK |  |
|  | transporter wyposażony w system automatycznego zwolnienia blokady podwozia (tzn. nie wymagający żadnych dodatkowych czynności) umożliwiający wjazd do karetki gdy kółka najazdowe opierają się na lawecie a zwolniony jest mechanizm składający podwozie tzw automatyczna blokada uniemożliwiająca złożenie podwozia w przypadku gdy kółka najazdowe nie opierają się na lawecie a zwolniony jest mechanizm składający podwozie – parametr dodatkowo punktowany | TAK / NIE Podać | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |
|  | transporter wyposażony w automatyczny system składania przednich goleni (tzn. nie wymagający żadnych dodatkowych czynności) w trakcie załadunku noszy do ambulansu niwelujący konieczność dźwigania noszy przy załadunku do karetki | TAK |  |
|  | transporter wyposażony w blokadę zabezpieczająca przed jego wyjazdem z ambulansu w przypadku niepełnego rozłożenia i braku zablokowania podwozia | TAK |  |
|  | obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 230 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg); | TAK |  |
|  | waga zestawu transportowego max 51 kg zgodnie z wymogami aktualnej normy PN EN 1865-1, (podać wagę transportera w kg); | TAK |  |
|  | transporter musi posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z jego obsługą | TAK |  |
|  | transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie go z odpowiedniego niekorodującego materiału | TAK |  |
|  | deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865 wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną na oferowany system transportowy (nosze i transporter) – załączyć do oferty; | TAK |  |
|  | z systemem automatycznego składania/rozkładnia podwozia przy załadunku/rozładunku transportera do/z ambulansu nie wymagający jakichkolwiek czynności związanych ze zwalnianiem blokad, wciskania przycisków czy zwalniania dźwigni blokad itp. – parametr dodatkowo punktowany | TAK / NIE Podac | TAK – 20 pkt NIE – 0 pklt |
|  | ze wskaźnikiem serwisowym wskazującym natężenie eksploatacyjne zestawu określający czas do przeglądu serwisowego np. poprzez pomiar ilości złożeń transportera | TAK |  |
|  | NOSZE PODBIERAKOWE szt. 2 podać markę i model, załączyć folder | TAK |  |
|  | z wielostopniową regulacją długości noszy w zakresie min. od 166 cm do 200cm , z możliwością złożenia noszy do transportu w połowie długości | TAK |  |
|  | z możliwością rozdzielenia na dwie niezależne połówki | TAK |  |
|  | konstrukcja łopat noszy wykonana z tworzywa sztucznego lub aluminium | TAK |  |
|  | konstrukcja zamków łączących łopaty wyposażona w tzw podwójną zapadką zabezpieczającą przed niekontrolowanym rozdzieleniem noszy przez obsługę | TAK |  |
|  | min. 3 pasy o regulowanej długości zabezpieczające pacjenta , mocowane bezpośrednio do noszy | TAK |  |
|  | dopuszczalne obciążenie powyżej 150 kg | TAK |  |
|  | waga max. 10 kg. | TAK |  |
|  | deklaracja zgodności CE oraz zgodności z aktualna normą PN EN 1865-1 – załączyć do oferty. | TAK |  |
|  | DESKA ORTOPEDYCZNA Z PASAMI I UNIERUCHOMIENIEM GŁOWY szt. 2 (podać markę i model, załączyć folder) | TAK |  |
|  | Nosze typu deska, wykonana z wysokoodpornego tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Przenikliwa dla promieni X | TAK |  |
|  | Pasy zabezpieczające kodowane kolorem , mocowane obrotowo , wyposażone w metalowe klamry i metalowe, duże karabińczyki obrotowe na końcach pasów – min 4 szt w kpl | TAK |  |
|  | Mocowanie pasów po min. 5 miejsc mocowania na dłuższej stronie deski | TAK |  |
|  | Co najmniej 16 uchwytów do przenoszenia rozmieszczonych na obwodzie deski |  |  |
|  | Zestaw klocków do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego, z możliwością zmiany punktu mocowania pasków mocujących, z możliwością obserwacji uszu poszkodowanego, z co najmniej dwoma pasami dodatkowymi do mocowania głowy (podbródkowy i czołowy). Całe mocowanie pokryte tworzywem wodoodpornym , unieruchomienie głowy wielokrotnego użytku . | TAK |  |
|  | Waga deski do 7 kg, obciążenie dopuszczalne powyżej 150 kg | TAK |  |
|  | Odległość otworów deski od podłoża min 4 cm | TAK |  |
|  | Szerokość noszy min 41cm | TAK |  |
|  | Długość noszy min 183cm | TAK |  |
|  | Zwężenie końca dystalnego noszy | TAK |  |
|  | Dodatnia pływalność noszy | TAK |  |
|  | deklaracja zgodności CE oraz zgodności z aktualna normą PN EN 1865-1 – załączyć do oferty. | TAK |  |
| 5. | KRZESEŁKO TRANSPORTOWE szt. 2 podać markę i model, załączyć folder | TAK |  |
|  | składane, z blokadą zabezpieczającą przed przypadkowym złożeniem w trakcie transportu , wykonane z niekorodującego materiał ( podać rodzaj materiału ) | TAK |  |
|  | Wyposażone w system trakcyjny gąsiennicowy z wbudowanym hamulcem obciążeniowym działającym na zasadzie im cięższy pacjent tym krzesło jedzie wolniej , umożliwiające zjazd po schodach , szeroki rozstaw gąsiennić min 30 cm zwiększający stabilność w trakcie manewrowania | TAK |  |
|  | Ze składanym podnóżkiem o wymiarach min dł 30 cm , szer min 15cm | TAK |  |
|  | z kpl. 3 pasów bezpieczeństwa o regulowanej długości | TAK |  |
|  | siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego , umożliwiający szybki demontaż/montaż do mycia i dezynfekcji bez konieczności używania jakichkolwiek narzędzi | TAK |  |
|  | 4 kółka jezdne z czego dwa przednie o średnicy min 10 cm skrętne w zakresie 360 stopni , 2 tylne o śr min 15 cm wyposażone w hamulce | TAK |  |
|  | teleskopowo wydłużane rączki przednie z regulacją długości (min 5 zakresów) , tylna rama z regulacją długości na min 5 –ciu poziomach , skąłdane rączki tylne do znoszenia po schodach | TAK |  |
|  | waga do 15 kg | TAK |  |
|  | obciążenie dopuszczalne powyżej 220 kg | TAK |  |
|  | deklaracja zgodności CE oraz zgodności z norma PN EN 1865-1 – załączyć do oferty. | TAK |  |

## Opis przedmiotu zamówienia dla respiratoar transportowego – 1 szt

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wartość wymagana (graniczna) | Potwierdzenie spełnienia wymagań TAK/NIE; opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu zgodny z wymaganiami normy PN-EN 794-3 , podać markę i model | TAK |  |
|  | Zasilanie i sterowanie pracą respiratora wyłącznie pneumatyczne - z przenośnego lub stacjonarnego źródła tlenu | TAK |  |
|  | Klasa odporności na wnikanie ciał stałych / cieczy min. IP54 | TAK |  |
|  | Maksymalna waga modułu respiratora ≤2,5 kg | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w środowisku rezonansu magnetycznego (MRI) o indukcji min. 3 Tesla - parametr dodatkowo punktowany | TAK / NIE Podać | TAK – 10 pkt NIE = 0 pkt |
|  | Tryb wentylacji IPPV/ CMV | TAK |  |
|  | Automatyczna blokada cyklu wentylacji CMV przy wydolnym oddechu spontanicznym pacjenta (objętość oddechowa powyżej 400 ml) | TAK |  |
|  | Objętość oddechowa blokująca cykl wentylacji IPPV/ CMV nie mniejsza niż 400 ml | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji biernej 100% tlenem - oddech „na żądanie” z przepływem zależnym od podciśnienia w układzie oddechowym, przepływ maksymalny > 120 l/min. (integralna funkcja respiratora) | TAK |  |
|  | Tryb CPAP – przepływ regulowany | TAK |  |
|  | Tryb PEEP, zakres regulacji min. 5-20 cmH2O | TAK |  |
|  | Zintegrowany przepływomierz, zakres regulacji przepływu min. 2 - 30 l/min. | TAK |  |
|  | Minimum 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/ CMV, 100 i max 60% (podać wartość znamionową stężenia O2 deklarowaną w materiałach technicznych producenta) parametr dodatkowo punktowany | TAK/ podać | Do 50 % O2 - 10 pkt. >50 %O2 - 0 pkt |
|  | Niezależna płynna regulacja częstości oddechowej/ objętości oddechowej | TAK |  |
|  | Zakres regulacji parametrów wentylacji umożliwiający wentylację zastępczą dorosłych i dzieci: częstość oddechowa min. 8-40 cykli/min objętość oddechowa min. 100-1500 ml parametr dodatkowo punktowany | TAK | Od 100 ml - 0 pkt. Poniżej 100 ml – 20 pkt. |
|  | Czułość wyzwalania trybu „na żądanie” poniżej 5 cmH2O parametr dodatkowo punktowany | TAK (podać) | Do 3 cmH2O – 20 pkt. >3 cmH2O - 0 |
|  | Zastawka ciśnieniowa bezpieczeństwa regulowana w zakresie min. 20-60 cmH2O | TAK |  |
|  | Manometr ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |
|  | Moduł alarmowy (dopuszcza się zasilanie elektryczne modułu), alarm optyczny i dźwiękowy: wysokiego ciśnienia szczytowego w układzie pacjenta niskiego ciśnienia, rozłączenia obwodu oddechowego | TAK |  |
|  | Wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego | TAK |  |
|  | Przenośny zestaw tlenowy: torba transportowa z kieszeniami i uchwytami do mocowania drobnego sprzętu medycznego, umożliwiająca transport zestawu w ręku, na ramieniu i na plecach, zaczepy umożliwiające zawieszenia torby na ramie łóżka/ noszy butla tlenowa aluminiowa 2,7 l O2 z głowicą DIN ¾‘, pojemność 400 l O2 przy ciśnieniu 150 atm, możliwość napełniania do 200 atm reduktor tlenowy z gniazdem AGA O2 i przepływomierzem obrotowym 0-25 l/min, ciśnienie robocze 200atm, przepływ z gniazda AGA powyżej 120l/min., manometr w osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniem | TAK |  |
|  | Uchwyt karetkowy zgodny z PN EN 1789 (podać markę i model) | TAK |  |
|  | Obwody oddechowe jednorazowego użytku, po min 5 szt. do wentylacji oraz CPAP min 6 szt w zestawie | TAK |  |
|  | Dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych – załączyć do oferty | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |  |

Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, zastosowanie nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Wypełniony załączmik załączyć do oferty.

…………………………, dnia …………………...2017r.

…………………………………………………………………                            	                                                                             podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych  do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy i pieczątka

z imieniem i nazwiskiem