Załącznik Nr 1 do SIWZ

WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE DLA AMBULANSU SANITARNEGO  TYP – C

Ambulans i urządzenia do transportowania pacjenta powinny spełniać poniższe wymagania oraz warunki zgodne z obowiązującymi normami.

| Parametry techniczne ambulansu sanitarnego typu C | Opis |
| --- | --- |
| 1. NADWOZIE |
|  | 1.1 | Typu furgon zamknięte, z izolacją dźwiękowo termiczną z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu medycznego. |  |
|  | 1.2 | Przystosowane do przewozu 5 osób (z kierowcą) oraz 1 osoby na noszach. |  |
|  | 1.3 | Wysokość przedziału medycznego | [mm] min. 1850 |
|  | 1.4 | Długość przedziału medycznego | [mm] min. 3250 |
|  | 1.5 | Szerokość przedziału medycznego | [mm] min. 1750 |
|  | 1.6 | Kolor nadwozia – biały lub żółtym zgodnie z PN-EN 1789-2008 |  |
|  | 1.7 | Drzwi tylne wysokie, dwuskrzydłowe, przeszklone, otwierane o min. 180o, wyposażone w ograniczniki i blokady położenia skrzydeł. Drzwi wyposażone w światła awaryjne włączające się automatycznie po ich otwarciu. |  |
|  | 1.8 | Drzwi boczne do przedziału medycznego z prawej strony: - przeszklone, - przesuwne do tyłu, - ze stopniem wewnętrznym oraz otwieranym oknem będącym jednocześnie wyjściem bezpieczeństwa. |  |
|  | 1.9 | Stopień drzwi tylnych stanowiący jednocześnie zderzak ochronny amortyzowany w płaszczyźnie poziomej. |  |
|  | 1.10 | Okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folia półprzezroczystą. |  |
|  | 1.11 | Zewnętrzny schowek za drzwiami przesuwnymi po lewej stronie (oddzielony od przedziału medycznego) z miejscem mocowania: butli tlenowych, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, deski ortopedycznej, trójkąta ostrzegawczego lub lampy ostrzegawczej, klina. |  |
|  | 1.12 | Sygnał akustyczny i optyczny zamontowany w desce rozdzielczej ostrzegający kierowcę że jakieś drzwi nie są całkowicie zamknięte gdy pojazd znajduje się w ruchu. |  |
| 2. SILNIK, ZESPÓŁ NAPĘDOWY, ZAWIESZENIE, UKŁAD KIEROWNICZY |
|  | 2.1 | Wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem paliwa w technologii Common-Rail, spełniający normę czystości spalin EURO-4 |  |
|  | 2.2 | Moc silnika kW/KM | min 107/146 |
|  | 2.3 | Maksymalny moment obrotowy [Nm] | min. 320 |
|  | 2.4 | Skrzynia biegów manualna – zsynchronizowana, nie mniej niż 5 biegów do przodu. |  |
|  | 2.5 | Napęd na koła przednie lub tylne. |  |
|  | 2.6 | System ASR lub równoważny – układ zapobiegający poślizgowi kół napędowych w trakcie ruszania |  |
|  | 2.7 | Adaptacyjny układ ESP lub równoważny – elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z uwzględnieniem sposobu obciążeni9a pojazdu tj. ilość osób oraz sprzętu medycznego w przedziale medycznym. |  |
|  | 2.8 | Zawieszenie posiadające stabilizatory obu osi pojazdów lub równoważne, gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów. |  |
|  | 2.9 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem i regulacją co najmniej w jednej płaszczyźnie bezobsługowy (nie wymagający wymiany oleju przez cały okres eksploatacji pojazdu). |  |
| 3. UKŁAD HAMULCOWY |
|  | 3.1 | Ze wspomaganiem |  |
|  | 3.2 | Hamulce tarczowe we wszystkich kołach, przednie tarcze wentylowane |  |
|  | 3.3 | Korektor hamowania w zależności od obciążenia, czujniki zużycia okładzin |  |
|  | 3.4 | Układ ABS (system przeciwpoślizgowy zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania) |  |
|  | 3.5 | System BAS (elektroniczny asystent siły hamowania) lub równoważny |  |
|  | 3.6 | System EBV (elektroniczny podział siły hamowania na przednią i tylną oś pojazdu) lub równoważny |  |
| 4. OGRZEWANIE I WENTYLACJA |
|  | 4.1 | Ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik |  |
|  | 4.2 | Inne niezależne od pracy silnika ogrzewanie przedziału medycznego i kierowcy z regulacją temperatury (termostatem), ogrzewanie wodne. |  |
|  | 4.3 | Ogrzewanie postojowe z sieci 230V – grzejnik elektryczny z możliwością ustawienia temperatury (termostatem) |  |
|  | 4.4 | Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna |  |
|  | 4.5 | Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału medycznego i kabiny kierowcy z niezależną regulacja chłodzenia i siły nawiewu kabiny kierowcy i przedziału medycznego. |  |
|  | 4.6 | Okno dachowe (szyber-dach) |  |
| 5. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |
|  | 5.1 | Fabrycznie wzmocniony alternator zapewniający ładowanie zespołu dwóch akumulatorów o mocy min. 2000 W |  |
|  | 5.2 | Dodatkowy akumulator żelowy zasilający przedział medyczny o pojemności nie mniejszej jak 100 Ah, mający dużą trwałość cykliczną i być typu hermetycznego zamknięcia. |  |
|  | 5.3 | Układ prostowniczy służący do ładowania akumulatorów działający przy podłączonej instalacji 230V |  |
|  | 5.4 | Instalacja elektryczna dla napięcia 230V z dwoma gniazdami wewnętrznymi z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasileniu zewnętrznym. |  |
|  | 5.5 | Przewód zasilający zewnętrzny o długości min. 5m (gniazdo i wtyk o małych gabarytach) |  |
|  | 5.6 | Wyłączni przeciwporażeniowy instalacji 230V |  |
|  | 5.7 | Instalacja dla napięcia 12 V z czterema gniazdami w przedziale medycznym do podłączenia urządzeń medycznych. |  |
|  | 5.8 | Wyłącznik główny akumulatora przedziału medycznego |  |
| 6. OŚWIETLENIE PRZERDZIAŁU MRDYCZNEGO |
|  | 6.1 | Energooszczędne oświetlenie neonowe umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego, min. 6 punktów świetlnych. |  |
|  | 6.2 | Punktowe oświetlenie halogenowe zamocowane w suficie (obrotowe), min 2 punkty nad noszami oraz min 1 punkt nad blatem roboczym. |  |
| 7. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |
|  | 7.1 | Podłoga wzmocniona umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne, antypoślizgowa (odpowiednia przyczepność nawet do mokrego podłoża), łatwo zmywalna, połączona szczelnie z pokryciem boków – typu „wanna” |  |
|  | 7.2 | Ściany boczne, sufit i drzwi wyłożone materiałem nieprzepuszczalnym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące |  |
|  | 7.3 | Ściany boczne wzmocnione płytami z aluminium, przystosowane do zamocowania sprzętu medycznego |  |
|  | 7.4 | Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego ścianą wzmocnioną izolowaną z oknem przesuwnym umożliwiającym komunikowanie się pomiędzy przedziałem medycznym i kierowcą. |  |
|  | 7.5 | Wewnętrzna łączność między kierowca i przedziałem medycznym |  |
|  | 7.6 | Dwa fotele skierowane przodem do kierunku jazdy (obrotowe z regulacją kąta oparcia pleców) wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, jeden fotel za głową pacjenta mocowany przy ścianie działowej z trzypunktowym bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa (siedzenia ze składanymi do pionu siedziskami oraz zagłówkami). |  |
|  | 7.7 | Szyna Modura o dł. min. 50 cm zamocowana na ścianie bocznej lewej |  |
|  | 7.8 | Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów |  |
|  | 7.9 | Na ścianie działowej zespół szafek (szafka) z miejscem do zamocowania 2 szt. walizek lub toreb medycznych, z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną |  |
|  | 7.10 | Sufitowe uchwyty do płynów infuzyjnych – min. 2 szt. |  |
|  | 7.11 | Centralna instalacja tlenowa z min. 2 punktami poboru typu AGA lub równoważne – gniazda w budowie monoblokowej panelowej, min. 1 przepływomierz obrotowy o przepływie od 0 do 15 litrów/min. wyposażony w nawilżacz tlenowy wykonany z tworzywa sztucznego, 2 szt. butli tlenowych 10 l z reduktorami o konstrukcji umożliwiającej montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy. Manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przewody tlenowe wzmocnione. |  |
|  | 7.12 | Instalacja próżniowa z 1 pkt. ssącym wyposażona w słój na wydzielinę o poj. min. 1 litra. Słój na wydzielinę zamontowany w koszu zakończony przewodem ssącym o długości min. 1,5 m |  |
|  | 7.13 | Laweta noszy głównych – sterowana elektrycznie z amortyzacją hydro-pneumatyczną, posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu o min 15o do pozycji Trendelenburga i Fowlera (pozycji drenażowej) płynną regulacja wysokości, sterowany elektrycznie wysuw na zewnątrz pojazdu umożliwiający wyjazd i wjazd noszy. |  |
|  | 7.14 | Nosze główne reanimacyjne na transporterze wielopoziomowym, posiadające oznaczenie CE 1) potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha, 2) z płynną regulacją nachylenia oparcia pod plecami do kąta min. 75o, 3) pasy zabezpieczające o regulowanej długości, mocowane bezpośrednio do ramy Noszy (w tym pasy szelkowe), 4) dodatkowe pasy zabezpieczające transport dzieci na noszach 5) możliwość wprowadzenia noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy, 6) cienki nie sprężynujący materac z tworzywa sztucznego o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, 7) ze składanym wieszakiem na pojemnik z płynami infuzyjnymi, 8) ze składanymi oparciami bocznymi, 9) z systemem szybkiego, bezpiecznego łączenia z transporterem, 10) certyfikat CE lub deklaracja zgodności dołączona do oferty. |  |
|  | 7.15 | Transporter noszy głównych wielopoziomowy posiadający oznakowanie zgodności CE z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami, z możliwością zapięcia noszy głową lub nogami w kierunku jazdy, z wielostopniową regulacją wysokości min. w 6 poziomach, 4) wyposażony w min. 4 kółka obrotowe w zakresie o 360o, min. 2 kółka wyposażone w hamulce, 5) z możliwością zablokowania 2 kółek do jazdy na wprost, 6) z systemem niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z / do ambulansu, pozwalający na bezpieczne wprowadzenie / wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę, 7) z możliwością ustawienia pozycji drenażowych Trandelenburga i Fowlera na min. 3 poziomach pochylenia, 8) system mocowania transportera do lawety ambulansu, 9) dopuszczalne obciążenie min. 220 kg, 10) skrócona instrukcja obsługi zestawu transportowego umieszczona w widocznym Miejscu, 11) certyfikat CE lub deklaracja zgodności dołączona do oferty. |  |
|  | 7.16 | Ogrzewacz płynów infuzyjnych |  |
|  | 7.17 | Chłodziarka na leki zamontowana w szufladzie zestawu szafek. |  |
|  | 7.18 | Krzesełko kardiologiczne o obciążeniu min. 150 kg – posiadające oznaczenie zgodności CE |  |
|  | 7.19 | Zamontowany uchwyt (podstawa defibrylatora) do mocowania defibrylatora marki LIFEPAK 12 umożliwiający korzystanie z niego w czasie jazdy. Dołączyć do oferty dokumenty na potwierdzenie zgodności z normą PN – EN 1789 lub oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu stawianego wymogu oraz dostarczeniu wymaganego dokumentu w dniu dostawy pojazdu. |  |
|  | 7.20 | Uchwyty sufitowe dla personelu |  |
|  | 7.21 | Uchwyt przy drzwiach bocznych ułatwiający wsiadanie. |  |
|  | 7.22 | Sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem oraz klimatyzacją w przedziale medycznym wykonywane za pomocą zintegrowanego panelu dotykowego. |  |
| 8. OZNAKOWZNIE, OŚWIETLENIE, SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA |
|  | 8.1 | Belka sygnalizacyjna z czterema punktami świetlnymi typu stroboskopowego w kolorze niebieskim zamontowana w przedniej części dachu pojazdu z podświetlonym napisem „AMBULANS” |  |
|  | 8.2 | Lampa stroboskopowa zamontowana w tylnej części dachu pojazdu |  |
|  | 8.3 | Dwie niebieskie lampy pulsacyjne, zamontowane na wysokości pasa przedniego pojazdu, |  |
|  | 8.4 | Lampy pulsacyjne barwy niebieskiej zamontowane na przednich i tylnych błotnikach pojazdu (z boku) |  |
|  | 8.5 | Urządzenie nagłaśniające z modulowanym sygnałem dźwiękowym oraz możliwością podawania komunikatów głosem (zmiana modulacji poprzez naciśnięcie klaksonu). |  |
|  | 8.6 | Dodatkowe sygnały pneumatyczne przystosowane do pracy ciągłej z własnym układem smarowania kompresora |  |
|  | 8.7 | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych, włączające się po ich otwarciu |  |
|  | 8.8 | Dodatkowe kierunkowskazy zamontowane w górnej tylnej części nadwozia |  |
|  | 8.9 | Reflektory zewnętrzne ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji z lewej i prawej strony oraz z tyłu pojazdu, po dwa z każdej strony, z możliwością włączenia / wyłączenia zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego |  |
|  | 8.10 | Pas odblaskowy z folii barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, |  |
|  | 8.11 | Pas barwy czerwonej nad pasem niebieskim wykonany z folii odblaskowej, |  |
|  | 8.12 | Krzyż św. Andrzeja z tyły pojazdu na szybie i z przodu na dachu pojazdu |  |
|  | 8.13 | Z przodu i z tyłu pojazdu napis: AMBULANS (z przodu w lustrzanym odbiciu) Oraz na bokach pojazdu oznakowanie z folii białej - odblaskowej. |  |
|  | 8.14 | Standardowe oznaczenie typu karetki wykonane z folii odblaskowej umieszczone na bokach pojazdu |  |
|  | 8.15 | Na lewych przesuwnych drzwiach (zewnętrzny schowek) herb Województwa Mazowieckiego i logo WSPRiTS w Płocku - wzór Uwaga: szczegóły w uzgodnieniu z Zamawiającym |  |
| 9. ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI |
|  | 9.1 | W kabinie kierowcy wyznaczone miejsce do trwałego zamontowania radiotelefonu przewoźnego i przenośnego z doprowadzoną instalacją zasilającą 12V oraz doprowadzona końcówka anteny |  |
|  | 9.2 | Antena zamontowana na dachu o charakterystyce: zakres częstotliwości 168 – 170 MHz; impedancję wejścia 50 Ohm; współczynnik fali stojącej 1,6; polaryzację pionową; charakterystykę promieniowania dookólną; odporność na działanie wiatru 55 m/s. anteny 1/4 λ . |  |
|  | 9.3 | Możliwość dostępu do anteny od wnętrza przedziału medycznego i kabiny kierowcy (w suficie przez lampę oświetlenia – wskazać lamy) |  |
| 10. WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
|  | 10.1 | Zamek centralny wszystkich drzwi z autoalarmem (obejmujący również drzwi do zewnętrznego schowka) – sterowany pilotem |  |
|  | 10.2 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie |  |
|  | 10.3 | Przednia poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera |  |
|  | 10.4 | Radioodtwarzacz CD |  |
|  | 10.5 | Halogenowe światła przeciwmgielne |  |
|  | 10.6 | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym |  |
|  | 10.7 | Młotek do wybijania szyb |  |
|  | 10.8 | Nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa |  |
|  | 10.9 | Kosz na śmieci |  |
|  | 10.10 | Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera |  |
|  | 10.11 | Przenośny akumulatorowy reflektor ze światłem rozproszonym do oświetlania miejsca akcji, |  |
|  | 10.12 | Szperacz w kabinie kierowcy na elastycznym przewodzie |  |
|  | 10.13 | Dodatkowy trójkąt ostrzegawczy lub lampa ostrzegawcza |  |
| 11. INFORMACJE DODATKOWE |
|  | 11.1 | Pojazd z roku 2008 |  |
|  | 11.2 | Świadectwo homologacji na pojazd skompletowany jako – M1/samochód specjalny – sanitarny lub sanitarka przewozowa (oryginał Wykonawca dostarczy przy dostawie wraz z fakturą i kartą pojazdu) |  |
|  | 11.3 | Gwarancja na zespoły i podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne [lata] | min. 2 |
|  | 11.4 | Gwarancja na powłokę lakierniczą [lata] | min. 2 |
|  | 11.5 | Gwarancja na zabudowę i wyposażenie medyczne [lata] | min. 3 |
|  | 11.6 | Gwarancja na perforację elementów nadwozia [lata] | min. 10 |
|  | 11.7 | Wykonawca dostarczy pojazd do siedziby Zamawiającego |  |