Załącznik Nr 2 do SIWZ

PRZEDMIOT ZAMÓWEIENIA - dostawa dwóch ambulansów sanitarnych typ C i trzech ambulansów sanitarnych typu A 1.

- Zamawiający wymaga by oferowane ambulanse były fabrycznie nowe, nie eksploatowane, wyprodukowane  w 2015 roku, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych zgodnie z wymaganymi parametrami podanymi w tabelach poniżej.

- Termin dostawy: max do 40 dni od daty podpisania umowy – parametr oceniany.

- Marka, typ, rok produkcji, nazwa handlowa pojazdu kompletnego przed wykonaniem zabudowy (wynikająca ze świadectwa homologacji) ………………..

………………………………………………………..................................................................................................................................................................

- Marka, typ, nazwa handlowa pojazdu skompletowanego czyli po wykonaniu zabudowy (wynikająca ze świadectwa homologacji)  ………………….…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

- Ambulans ma spełniać wymagania określone w polskiej normie PN-EN 17 89 (lub normy równoważnej) w zakresie ambulansu typ C oraz zgodności wyposażenia medycznego z normą PN EN 1865 (lub równoważną) w zakresie odpowiednim do przedmiotu prowadzonego postępowania.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - wymagane warunki techniczne dla ambulansu sanitarnego typu „C”

| Wymagane warunki dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej i wyposażenia w sprzęt medyczny | Oferowane Parametry Techniczne | Zgodność parametrów karetki z wymaganymi warunkami (kol. 1) tak / nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| NADWOZIE |  |  |
| Typu furgon zamknięty w kolorze białym lub żółtym (kolor lakieru zgodny z symboliką UE) o wymiarach wnętrza przedziału medycznego, charakteryzujący się wymiarami : wysokość - min. 185 cm, długość - min. 310 cm, szerokość - min. 175 cm, zapewniające możliwość przewożenia 5 osób (wraz z kierowcą), w tym 1 osoby na noszach, Drzwi tyłu nadwozia przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierające się pod kątem 260O , wyposażone dodatkowo w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł, oraz w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu, ze stopniem zewnętrznym mechanicznie wysuwanym, z oknem będącym jednocześnie wyjściem bezpieczeństwa. Drzwi boczne lewe przesuwne za którymi znajduje się zewnętrzny schowek na deskę ortopedyczną , nosze zbierakowe, krzesełko kardiologiczne, materac próżniowy oraz dwie butle tlenowe 10l. Stopień tylny stanowiący jednocześnie zderzak ochronny, amortyzowany w płaszczyźnie poziomej. Centralny zamek wszystkich drzwi , sterowany pilotem. Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja: ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230V o mocy min. 2000 W, niezależne ogrzewanie od silnika przedziału medycznego powietrzne o mocy min. 5kW z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, dwuparownikowa klimatyzacja z niezależną regulacją chłodzenia i siły nawiewu kabiny kierowcy i przedziału medycznego system sterowania przedziału medycznego instalacją elektryczną, sterowanie oświetleniem wewnętrznym, zewnętrznym, klimatyzacją, ogrzewaniem, oraz wentylatorem za pomocą zintegrowanego panelu dotykowego, który posiada świadectwo homologacji WE oraz został przebadany przez jednostkę akredytowaną na kompatybilność elektromagnetyczną zgodnie z Dyrektywą 72/245/EWG. Okno dachowe z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, 8. Sygnalizacja świetlno - dźwiękowa i oznakowanie: belka świetlna wyposażona w modułu LED w kolorze niebieskim zamontowana w przedniej części dachu pojazdu 2 niebieskie lampy pulsacyjne w technologii LED, zamontowane na wysokości pasa przedniego pojazdu, lampa typ LED w kolorze niebieskim zamontowana w tylnej części dachu pojazdu, sygnały dźwiękowe modulowane o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem (zmiana modulacji klaksonem), lampy pulsacyjne w kolorze żółtym zamontowane w szkielecie drzwi tylnych z cyklem pulsowania jak światła awaryjne po otwarciu drzwi tylnych, pas barwy niebieskiej z folii odblaskowej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, pas barwy czerwonej folii odblaskowej dookoła pojazdu, napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu, standardowe oznaczenie typu karetki i znak RATOWNICTWO MEDYCZNE wykonane z folii odblaskowej umieszczone na bokach i drzwiach tylnych w uzgodnieniu z Zamawiającym. Oznakowanie ambulansu zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami Oznakowanie ambulansu KOD PRM i logo Zamawiającego (szczegóły należy uzgodnić z zamawiającym przed oklejeniem) |  |  |
| II. SILINIK |  |  |
| Wysokoprężny (turbo-diesel) o pojemności min. 2500cm³ z elektronicznym sterowanym wtryskiem bezpośrednim paliwa o mocy minimum 170KM, zapewniający przyśpieszenie pozwalające na sprawną jazdę w ruchu miejskim. |  |  |
| III. ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |  |  |
| Skrzynia biegów manualna, synchronizowana z napędem na koła przednie lub tylne. |  |  |
| IV. ZAWIESZENIE |  |  |
| Zawieszenie powinno charakteryzować się podwyższonym komfortem jazdy, gwarantujące w trudnym terenie dobrą przyczepność kół do nawierzchni jezdni, stabilność i dobrą manewrowość., fabryczne stabilizatory osi przedniej i tylnej |  |  |
| V. UKŁAD HAMULCOWY, KIEROWNICZY I KOŁA |  |  |
| Hamulce tarczowe obu osi pojazdu, ze wspomaganiem, z układem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania oraz elektronicznym systemem stabilizacji toru jazdy. Układ kierowniczy ze wspomaganiem oraz regulowaną kolumną kierownicy Obręcze kół szerokie, opony radialne. |  |  |
| VI. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |
| Alternator zapewniający odpowiednio dużą moc (min. 180A), ładowania zespołu akumulatorów o pojemności wystarczającej do zasilania wszystkich odbiorników nawet przy krótkotrwałym wyłączeniu silnika. Zespół dwóch akumulatorów do zasilania wszystkich odbiorników prądu, o łącznej pojemności nie mniejszej niż 180 Ah. Instalacja dla napięcia 230V w kompletacji: minimum dwa gniazda poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz, zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu 230V, wyłącznik przeciwporażeniowy, układ służący do ładowania akumulatorów działający przy podłączonej instalacji 230V. przewód zasilający zewnętrzny o długości min. 5 m (gniazdo i wtyk o małych gabarytach). Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie przedziału medycznego: powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie, powinna posiadać minimum 6 punktów oświetlenia rozproszonego, powinna posiadać minimum 2 punkty oświetlenia halogenowego z regulacją kąta umieszczone nad noszami, bezpieczniki zabezpieczające odbiorniki w przedziale medycznym należy oznakować czytelnie-opis. Oświetlenie specjalne: przenośny akumulatorowy reflektor ze światłem rozproszonym do oświetlania miejsca akcji, szperacz w kabinie kierowcy na elastycznym przewodzie dwa halogeny po lewej i dwa po prawej stronie pojazdu oraz dwa w tylnej części dachu sterowane zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. |  |  |
| VII. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |  |  |
| Wyposażenie powinno być zamontowane w sposób bezpieczny, uniemożliwiający ich uszkodzenie lub zranienie osób poruszających się w pojeździe. Przedział medyczny oddzielony od przedziału kierowcy ścianą wzmocnioną, izolowaną z drzwiami przesuwnymi z możliwością przejścia. Jeden fotel obrotowy z regulowanym oparciem, z zagłówkiem z możliwością złożenia siedziska do oparcia, wyposażony w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa o trzech punktach kotwiczenia . Fotel obrotowy przy przegrodzie dzielącej przedział medyczny z przedziałem kierowcy, usytuowany tyłem do kierunku jazdy i wyposażony w zagłówek oraz bezwładnościowy pas bezpieczeństwa o trzech punktach kotwiczenia. Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie noszy głównych, pokryta wykładziną antypoślizgową, łatwozmywalną, połączona szczelnie z pokryciem boków uniemożliwiająca przeciekanie cieczy przy myciu wnętrza pojazdu. Wzmocniona konstrukcja ścian umożliwiająca montaż wyposażenia medycznego. Ściany i sufit pokryte materiałami antystatycznymi, niepalnymi, nietoksycznymi i łatwo zmywalnymi. Izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału medycznego (ściany , sufit, drzwi). Okna przedziału medycznego zmatowione do 2/3 wysokości. Centralna instalacja tlenowa: z 2 butlami (każda 10 l tlenu), z reduktorami minimum 3 gniazda poboru tlenu monoblokowe typu panelowego. Półki, szafki wykonane z materiału, łatwo zmywalnego, nietoksycznego, bez ostrych krawędzi z bezpiecznym zamknięciem uniemożliwiającym niekontrolowane otwarcie się w czasie jazdy, w tym: na ścianach bocznych zestawy szafek (w tym jedna zamykana na klucz) szafka w narożniku ściany lewej z roletą i miejscem na leki, wyposażona w plastikowe pojemniki ułatwiające przechowywanie leków zamykana na klucz. Sufitowy uchwyt do płynów infuzyjnych – min. 2 szt. o minimalnym udźwigu 5 kg. Szyna typu MODURA o długości na ścianie lewej. Sufitowy uchwyt dla personelu w kształcie elipsy montowany wzdłuż przedziału medycznego Urządzenie do utrzymywania odpowiedniej temperatury płynów infuzyjnych z termostatem i wskaźnikiem temperatury. |  |  |
| VIII. LAWETA NOSZY GŁÓWNYCH |  |  |
| Laweta pod nosze główne z przesuwem bocznym min 30 cm, wysuwem na zewnątrz przedziału medycznego z jednoczesnym pochyłem umożliwiającym łatwe wprowadzenie noszy do ambulansu, z możliwością przechyłu lawety wraz z noszami do pozycji Trandelenburga w trakcie jazdy pojazdu, posiadające oznaczenie zgodności CE waga max 75 kg nośność min 250 kg podać markę i model |  |  |
| IX. ŚRODKI LĄCZNOŚCI |  |  |
| Miejsca do trwałego zamontowania radiotelefonu i możliwość podłączenia anteny zewnętrznej. Antena powinna posiadać: zakres częstotliwości 168 – 170 MHz; impedancję wejścia 50 Ohm; współczynnik fali stojącej 1,6; polaryzację pionową; charakterystykę promieniowania dookólną; odporność na działanie wiatru 55 m/s. anteny 1/4 λ . 3. Możliwość dostępu do anteny od wnętrza przedziału medycznego (w suficie przez lampę oświetlenia). |  |  |
| X. DODATKOWE WYPOSAŻENIE AMBULANSU |  |  |
| Dwie gaśnice p.poż (po jednej w przedziale medycznym i kierowcy), młotek do wybijania szyb i nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa. Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne, Poduszka powietrzna dla kierowcy i dla pasażera, boczne poduszki Przednie światła przeciwmgielne (fabryczne). Radioodtwarzacz + głośniki. |  |  |
| XI. SPRZĘT MRDYCZNY |  |  |
| NOSZE GŁÓWNE-PRODUCENT /MODEL Podać markę, model |  |  |
| przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; |  |  |
| z materacem z materiału nie przyjmującego krwi, brudu itp. Przystosowanym do mycia i dezynfekcji . |  |  |
| nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej, pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha oraz pozycji siedzącej |  |  |
| Bezstopniowa, wspomagana sprężyną gazową regulacja nachylenia oparcia pod plecami do kąta min. 80 stopni. |  |  |
| z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. |  |  |
| wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy, składane barierki boczne. |  |  |
| obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg); |  |  |
| waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę noszy w kg); |  |  |
| Załączyć folder potwierdzający oferowane parametry. |  |  |
| TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH |  |  |
| Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem |  |  |
| -Minimum 4 główne uchwyty transportera, oraz dwa dodatkowe ułatwiające manewrowanie, uchylne uchwyty z funkcją odblokowywania goleni |  |  |
| z systemem składanego podwozia umożliwiającym łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu |  |  |
| z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami; |  |  |
| regulacja wysokości na min. sześciu poziomach, ustawianie wysokości wspomagane sprężynami gazowymi. |  |  |
| system niezależnego składania się przednich i tylnych goleni transportera w momencie załadunku do ambulansu i rozładunku z ambulansu pozwalający na wprowadzenie zestawu transportowego do ambulansu przez jedną osobę |  |  |
| Możliwość regulacji długości goleni przednich(bez udziału serwisu),na minimum trzech poziomach w celu dostosowania wysokości najazdowej noszy, do wysokości podstawy noszy zamontowanej w ambulansie. |  |  |
| możliwość ustawienia pozycji drenażowych ( Trendelenburga i Fowlera na min. 3 poziomach pochylenia); |  |  |
| wszystkie 4 kółka jezdne o średnicy min. 125 mm, minimum dwa skrętne w zakresie 360 o, hamulce na dwóch kółkach.(hamulec ma uniemożliwić obrót kółek oraz funkcję skrętu) |  |  |
| transporter ma umożliwiać prowadzenie noszy w bok do kierunku jazdy. |  |  |
| obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 200 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg); |  |  |
| waga transportera max. 28 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę transportera w kg); |  |  |
| transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi; |  |  |
| Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |
| Deklaracja zgodności CE -załączyć |  |  |
| Pozytywnie przeprowadzony test dynamiczny 10 G, zgodnie z wymaganiami normy PN EN 1789-załączyć raport wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną |  |  |
| KRZESEŁKO KARDIOLOGICZNE |  |  |
| Składane, z blokadą zabezpieczającą przed przypadkowym złożeniem w trakcie transportu |  |  |
| Siedzisko i oparcie wykonane z materiału o wysokiej odporności na ścieranie, pęknięcia i umożliwiające łatwe czyszczenie i dezynfekcję |  |  |
| Rama wykonana z materiałów lekkich, zapewniających trwałość |  |  |
| Waga do 10 kg |  |  |
| Obciążenie dopuszczalne pow. 150 kg. (proszę podać ile kg.) |  |  |
| 4 kółka jezdne z czego min. 2 skrętne w zakresie 360 stopni, wyposażone w hamulce |  |  |
| Teleskopowo wydłużane rączki przednie z regulacją ustawienia wysokości do znoszenia po schodach na min. 2 poziomach. |  |  |
| Min. 2 pary składanych rączek tylnych umieszczone na 2 poziomach wysokości. |  |  |
| Min. 3 komplety pasów bezpieczeństwa |  |  |
| Gwarancja min . 24 miesiące. |  |  |
| DESKA OTROPEDYCZNA Z WYPOSAŻENIEM |  |  |
| - wykonana z tworzywa sztucznego łatwo zmywalnego w kolorze zielonym |  |  |
| - minimum 14 dużych uchwytów umożliwiających pracę w grubych rękawicach |  |  |
| - trzpienie do mocowania pasów karabińczykowych – min. 5 szt. na jednej stronie wbudowane w sposób uniemożliwiający kontuzje dłoni personelu przenoszącego tj. w osobnych otworach, niezależnych od uchwytów do przenoszenia za pomocą rąk. |  |  |
| Długość – min. 180 cm Szerokość – min. 45 cm Waga deski – max 8 kg |  |  |
| STABILIZATOR GŁOWY: |  |  |
| - system 2 klocków z otworami umożliwiającymi dostęp do tętnic szyjnych |  |  |
| - podkładka z rzepem do przyczepiania klocków |  |  |
| - paski do mocowania stabilizatora do deski |  |  |
| PASY ZABEZPIECZAJĄCE DO DESKI: |  |  |
| - konstrukcja pasa dwuczęściowa |  |  |
| - możliwość regulacji długości |  |  |
| - zapięcie pasów w postaci metalowego szybkozłącza |  |  |
| - mocowanie pasa do trzpieni za pomocą metalowych obrotowych karabińczyków |  |  |
| - pasy kodowane kolorami |  |  |
| - CE lub deklaracja zgodności – załączyć |  |  |
| - Folder - załączyć |  |  |
| NOSZE PODBIERAJĄCE |  |  |
| - wielostopniowa regulacja długości oraz możliwość złożenia do transportu |  |  |
| - wszystkie elementy zamka regulacji długości metalowe |  |  |
| - rozdzielane na dwie niezależne połówki pozwalające na wsunięcie łopat po pacjenta |  |  |
| - min. 3 pasy zabezpieczające mocowane do noszy |  |  |
| - dopuszczalne obciążenie min. 160 kg |  |  |
| - waga max 10 kg, |  |  |
| - deklaracja zgodności CE - załączyć |  |  |

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - wymagane warunki techniczne dla ambulansu sanitarnego typu „A1”

- Zamawiający wymaga by oferowane ambulanse były fabrycznie nowe, nie eksploatowane, wyprodukowane  w 2015 roku, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych zgodnie z wymaganymi parametrami podanymi w tabelach poniżej.

- Termin dostawy: max do 40 dni od daty podpisania umowy – parametr oceniany.

- Marka, typ, rok produkcji, nazwa handlowa pojazdu kompletnego przed wykonaniem zabudowy (wynikająca ze świadectwa homologacji) ………………..

………………………………………………………..................................................................................................................................................................

- Marka, typ, nazwa handlowa pojazdu skompletowanego czyli po wykonaniu zabudowy (wynikająca ze świadectwa homologacji)  ………………….…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

- Ambulans ma spełniać wymagania określone w polskiej normie PN-EN 17 89 (lub normy równoważnej) w zakresie ambulansu typ A1 oraz zgodności wyposażenia medycznego z normą PN EN 1865 (lub równoważną) w zakresie odpowiednim do przedmiotu prowadzonego postępowania.

| Wymagane warunki dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej i wyposażenia w sprzęt medyczny | Oferowane Parametry Techniczne | Zgodność parametrów karetki z wymaganymi warunkami (kol. 1) tak / nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Nadwozie |  |  |
| Typu furgon zamknięty o wymiarach wnętrza przystosowanych do potrzeb personelu medycznego charakteryzujący się parametrami / przedział medyczny – długość przedziału medycznego min. 210 cm / szerokość min. 150 cm, Kolor biały |  |  |
| Przystosowany do przewozu min. 3 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej + 1 osoba w pozycji leżącej na noszach |  |  |
| Klimatyzacja kabiny kierowcy oraz przedziału medycznego z osobną regulacją dwuparownikowa |  |  |
| Drzwi tyłu nadwozia przeszklone, dwuskrzydłowe, obejmujące całą ścianę tylną, otwierające się pod kątem 180 º |  |  |
| Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą, |  |  |
| Wizualny sygnał ostrzegający kierowcę w czasie jazdy o fakcie niecałkowitego domknięcia drzwi |  |  |
| Centralny zamek wszystkich drzwi Elektrycznie sterowane szyby oraz lusterka |  |  |
| Okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą |  |  |
| Poduszka powietrzna dla kierowcy |  |  |
| Ściana działowa pomiędzy przedziałem medycznym a kabiną kierowcy, umożliwiająca komunikację |  |  |
| Silnik |  |  |
| Wysokoprężny z turbodoładowaniem o pojemności min.1500 cm³ |  |  |
| O mocy min. 100 KM, moment obrotowy min. 250 Nm. |  |  |
| Zespół napędowy |  |  |
| Skrzynia biegów manualna synchronizowana: min. 5 biegów do przodu i bieg wsteczny |  |  |
| Napęd na koła przednie lub tylne |  |  |
| Bezpieczeństwo |  |  |
| ABS układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania lub równoważny ASR - system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych poprzez zmniejszenie przekazywanego w czasie jazdy przez silnik zbyt dużego momentu obrotowego lub równoważny MSR - system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem lub równoważny ESP – elektroniczny system stabilizacji toru jazdy lub równoważny |  |  |
| Hamulce tarczowe przedniej i tylnej osi |  |  |
| Układ kierowniczy |  |  |
| Ze wspomaganiem. |  |  |
| Zawieszenie |  |  |
| Oś napędzana ze stabilizatorem, oś tylna – charakterystyka zawieszenia dostosowana do statycznego obciążenia ambulansu zapewniająca odpowiednią stabilność i przyczepność pojazdu podczas szybko pokonywanych zakrętów. |  |  |
| Ogrzewanie i wentylacja |  |  |
| Ogrzewanie niezależne powietrzne o mocy min 2kW |  |  |
| Mechaniczna wentylacja nawiewno - wywiewna; zapewniająca możliwość dwudziestokrotnej wymiany powietrza na godzinę w czasie postoju pojazdu |  |  |
| Instalacja elektryczna |  |  |
| Alternator o mocy zapewniającej właściwe ładowanie akumulatora |  |  |
| W pomieszczeniu dla pacjenta min. 2 gniazda/podłączenia 12V |  |  |
| Oznakowanie pojazdu |  |  |
| Belka świetlna z przezroczystego poliwęglanu z lampami typu LED w przedniej części pojazdu; z możliwością nadawania komunikatów głosowych, podświetlony napis „AMBULANS”, |  |  |
| 2 niebieskie lampy pulsacyjne, na wysokości pasa przedniego barwy niebieskiej, |  |  |
| Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu |  |  |
| Pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, wykonany z folii odblaskowej Pas barwy czerwonej nad pasem niebieskim dookoła pojazdu wykonany z folii odblaskowej |  |  |
| Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu, kolor niebieski odblaskowy |  |  |
| Oznaczenie - logo właściciela ambulansu w uzgodnieniu z zamawiającym przed oklejeniem |  |  |
| Sygnalizacja dźwiękowa |  |  |
| Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min.100 W z możliwością podawania komunikatów głosem |  |  |
| Wyposażenie pojazdu |  |  |
| Wszystkie miejsca siedzące w kabinie kierowcy wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki |  |  |
| Młotek do wybijania szyb zintegrowany z nożem do przecinania pasów bezpieczeństwa |  |  |
| Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym |  |  |
| Szperacz w kabinie kierowcy na elastycznym przewodzie |  |  |
| Trójkąt ostrzegawczy, komplet kluczy z podnośnikiem, apteczka pojazdu, gaśnica |  |  |
| Wyposażenie przedziału medycznego |  |  |
| Fotel pokryty tapicerką łatwo zmywalną, wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa |  |  |
| Na ścianie lewej ergonomiczna szafka zamykana, wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczona przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, bez ostrych krawędzi, szafka na butlę tlenową, umożliwiająca kontrolę ciśnienia w instalacji oraz wymianę butli |  |  |
| Wzmocniona podłoga, wyłożona wykładziną antypoślizgową, łatwo zmywalną połączoną szczelnie z pokryciem boków zapewniająca odpływ płynów z wnętrza pojazdu |  |  |
| Uchwyt do kroplówki na 2 szt. płynów infuzyjnych mocowany w suficie - uchwyt do kroplówki musi wytrzymać obciążenie 5 kg |  |  |
| Instalacja tlenowa z 1 punktem AGA na ścianie lewej, oraz reduktor |  |  |
| Izolacja dźwiękowo - termiczna przedziału medycznego |  |  |
| Oświetlenie charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej: 1) min. 2 punkty ze światłem rozproszonym, 2) oświetlenie halogenowe umieszczone nad noszami – min. 1 pkt |  |  |
| Stanowisko noszy głównych umożliwiające łatwe wprowadzenie noszy oraz ich zablokowanie na czas jazdy, podstawa |  |  |
| Dodatkowe wymagania |  |  |
| Gwarancja na ambulans i min. 24 m-ce, |  |  |
| Gwarancja na silnik i podzespoły mechaniczne oraz adaptację min. 24 m-ce |  |  |
| Gwarancja na perforację nadwozia minimum 12 Lat |  |  |
| Gwarancja na powłokę lakierniczą minimum 3 lata |  |  |
| Homologacja na pojazd skompletowany jako specjalny sanitarny |  |  |
| Nosze główne |  |  |
| Nosze przystosowane do reanimacji - twarda płyta na całej powierzchni. Nosze potrójnie łamane - funkcja umożliwiająca ustawienie pozycji przeciwwstrząsowej oraz pozycji zmniejszającej napięcie powłok brzusznych. Z płynną regulacją podnoszenia tułowia do kata min.75° (podać oferowaną wartość) Komplet pasów zabezpieczających (min 2 pasy poprzeczne oraz pasy szelkowe ). Wysuwane teleskopowo uchwyty do przenoszenia. Wyposażone w łatwo zmywalny materac Obciążenie dopuszczalne mieszczące się min. 150 kg |  |  |
| Transporter noszy |  |  |
| Posiadający 4 kółka jezdne o średnicy mieszczącej się w zakresie 180 - 200 mm (podać oferowaną wartość) umożliwiające łatwe prowadzenie noszy nawet na nierównych nawierzchniach, hamulce na przynajmniej 2 kółkach jezdnych. Co najmniej dwa koła skrętne. Mocowanie do podłogi lub lawety ambulansu - zgodne z normą PN-EN 1789 Zapewniające automatyczne zapięcie zestawu po wprowadzeniu noszy do ambulansu, Możliwość ustawienia transportera min. na 3 poziomach wysokości. Waga zestawu transportowego- nosze + transporter max. 51 kg (podać oferowaną wartość). |  |  |

……………………………. dnia  ………2015 roku

…………………………………………………………………………………

podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych  do składania 
 oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy i pieczątka

# Text boxes

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

pieczęć firmy

pieczęć firmy